Návod na použití pro PM test

Typ výrobku:

Půda k přímému použití.

Účel použití:

PM test se používá k určení patogenů, až do druhu původce, způsobující mastitidy skotu přímo na farmě.

Princip metody:

Diagnostický set PM test umožňuje druhové určení původce mastitidy dojnic po 22 hodinové inkubaci při 37,5 °C. Set se skládá ze sterilní odběrové kličky, sterilní zkumavky, dezinfekčního ubrousku a třísektorové Petriho misky, která obsahuje tři selektivní chromogenní pevná média. Tato média umožňují oddělenou identifikaci gram-negativních bakterií, stafylokoků a streptokoků (enterokoků).

PM test umožňuje:

- cílené použití antibiotik při stanovení původce mastitidy

- minimalizaci použití antibiotik s indikačním omezením

- efektivní práci se stádem dojnic v rámci antimastitidního programu

- diferenciační zaprahování dojnic

- kontrolu léčby či eventuální kontrolu reinfekce

Postup:

-  Vzorek mléka ve zkumavce v ruce několika otočeními promícháme.

- Sterilní kličku namočíme do mléka, oklepneme a takto připravenou kličku dle nákresu (Obr. 1) vedeme po jednom ze sektorů na Petriho misce.

- Očkovaný prostor na sektoru by měl zabrat cca 50 % plochy. Zbylá plocha slouží jako kontrola pro případnou kontaminaci spadem.

-  Daný postup opakujeme pro každý sektor Petriho misky.

- Očkované misky inkubujeme víčkem Petriho misky dolů v termostatu nastaveném na 37,5 °C 22 - 24 hodin.

Obr. 1: Schématické znázornění způsobu očkování na PM test

Určení druhu bakterie na PM testu:

- Bakterie se na každém sektoru identifikují dle zbarvení jejich kolonií, které odpovídá barevnému schématu.

- Barevné schéma se může na jednotlivých farmách lišit drobnými odchylkami barvy dle kmene bakterie.

- Z tohoto důvodu je vždy nutné při zavádění PM testu na konkrétní farmě provést úvodní depistáž (stanovení spektra patogenů) kultur přímo rostoucích na PM testu ověřením pomocí MALDI-TOF nebo PCR.

Při zavádění PM testu na farmě nabízíme zaučení personálu a možnost zmíněné depistáže našimi zaměstnanci / externími spolupracovníky:

MVDR. Věříš Miroslav	mobil: +420 603 218 079

Mgr. Holečková Nela		mobil: +420 606 694 901

Složení výrobku:

PM test se skládá ze tří chromogenních půd, přičemž každá z nich obsahuje:

Agar, speciální směs peptonů a růstových faktorů, směs solí, specifickou selektivní složku a specifickou chromogenní složku.

Bezpečnostní opatření:

Pouze pro profesionální použití.

Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.

Skladování média:

Kultivační půdu skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě, vždy víčkem misky dolů. Při skladování může docházet ke kondenzaci vody na víčku misky, kterou je před použitím nutné odstranit vylitím. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.

Způsob likvidace:

Použitý, nepoužitý, kontaminovaný nebo jinak nevyhovující výrobek likvidujte jako nebezpečný odpad, kód N180103, dle platné legislativy a předpisů.

Exspirace: 60 dní od data výroby

Jakékoliv neautorizované změny v návodu vedou k tomu, že daný návod se stává neplatným.

Držitel rozhodnutí o schválení a výrobce:  LabMediaServis s.r.o. www.labmediaservis.cz

Číslo schválení: 144-16/C

LabMediaServis s.r.o.

Vítězná Huntířov 92

54401 Dvůr Králové nad Labem

provozovna: Národní 84

55101 Jaroměř