# Souprava VetMAX Porcine Parvovirus

TaqMan PCR v reálném čase pro detekci prasečího parvoviru

Katalogové číslo PPVP50

Publikace č. MAN0008855 Rev. B.0

| Technologie | Druhy | Nukleová kyselina izolovaná z matric | Typ testu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sérum, plazma |  |
| PCR v reálném čase (DNA) |  | Plodová voda |  |
| - Duplexní | Prase | Orgány | Individuální |
| - Endogenní IPC |  | Sperma |  |
|  |  | Buněčné kultury |  |

|  | VAROVÁNÍ! Přečtěte si bezpečnostní listy (SDS) a dodržujte pokyny k manipulaci. Používejte vhodné ochranné brýle, oděv a rukavice. Bezpečnostní listy (BL) jsou k dispozici na adrese thermofisher.com/support. |
| --- | --- |
|  | VAROVÁNÍ! POTENCIÁLNÍ BIOLOGICKÉ NEBEZPEČÍ. Přečtěte si bezpečnostní informace o biologickém nebezpečí na stránce daného výrobku na adrese termofisher.com. Používejte vhodné ochranné brýle, oděv a rukavice. |

### Informace o výrobku

#### Popis výrobku

Souprava Applied Biosystems™ VetMAX Porcine Parvovirus je molekulárně diagnostický nástroj pro detekci prasečího parvoviru (PPV) pomocí PCR v reálném čase.

Každý vzorek DNA získaný po extrakci je analyzován v jedné jamce: stejná jamka je použita ke specifické detekci virové DNA viru PPV a IPC (Internal Positive Control) (Interní pozitivní kontroly). Pozitivní IPC odráží účinnost extrakce i nepřítomnost inhibitoru ve vzorcích.

Může se použít na virovou DNA extrahovanou ze séra, plazmy, plodové vody, orgánů, spermatu a buněčných kultur.

Kompletní protokoly pro extrakci virové DNA z těchto matric jsou k dispozici na vyžádání od Technické podpory.

#### Obsah soupravy a skladování

Souprava VetMAX  Porcine Parvovirus se dodává v sadě obsahující složky pro duplexní detekci PPV a interní kontrolu (IPC). Po převzetí musí být celá souprava uložena při teplotě -30 °C až -10 °C. Po prvním použití složky uložte soupravu podle následujících doporučení:

| Složka | Popis | Objem (50 reakcí) | Skladování |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po obdržení | Po prvním použití |
| 3 - Mix Parvovirus (Zelená zkumavka) | Mix pro TaqMan PCR. Obsahuje: - Detekční systém pro cílovou strukturu PPV, včetně sondy TaqMan nesoucí označení FAM - NFQ (nefluorescenční zhášeč). - Detekční systém pro IPC, včetně sondy TaqMan nesoucí označení VIC - TAMRA. - Pufr a enzym pro PCR v reálném čase. | 2 x 500 μl | -30°C až -10°C | 2 až 8 °C |
| 4a - EPC Parvovirus (Hnědá zkumavka) | External Positive Control (Externí pozitivní kontrola): PPV pozitivní kontrola. Sestává z již extrahované nukleové kyseliny, která má být amplifikována během PCR v reálném čase. | 90 μl | -30°C až -10°C | -30°C až -10°C |

#### Extrakční a amplifikační kontroly

Souprava VetMAX Porcine Parvovirus obsahuje 1 kontrolu, která umožňuje validovat extrakci a amplifikaci virové DNA.

4a - EPC Parvovirus: PPV positive control (PPV pozitivní kontrola)

Již extrahovaná pozitivní kontrola, která má být amplifikována během PCR v reálném čase.

Pozitivní výsledek v rámci specifikovaného rozsahu Ct umožňuje validovat amplifikaci cílové struktury PPV pomocí PCR v reálném čase.

Ověření extrakce nukleové kyseliny pro každý vzorek se provádí detekcí endogenous IPC (Internal Positive Control) (endogenní IPC (Interní pozitivní kontroly)) přítomné v každém vzorku.

Pozitivní výsledek IPC s vyhovující hodnotou ve vzorku validuje extrakci tohoto vzorku, ať už pozitivního nebo negativního pro cílový patogen, a tím eliminuje falešně negativní výsledky a ověřuje účinek inhibitoru.

Pro konfirmaci správné analýzy doporučujeme zahrnout dvě negativní kontroly:

NCS: negative extraction control (NCS: negativní extrakční kontrola)

Tato kontrola sestává ze složek použitých při extrakci bez přidání vzorku (objem vzorku může být nahrazen pufrem použitým při přípravě vzorku nebo vodou bez DNázy/RNázy), které procházejí stejným zpracováním jako vzorky, konkrétně extrakcí nukleových kyselin a následně PCR v reálném čase.

Negativní výsledek pro PPV a endogenní IPC potvrzuje nepřítomnost kontaminace během extrakce a PCR v reálném čase.

NC: negative amplification control (NC: negativní amplifikační kontrola)

Jedná se o amplifikační mix, který se nanáší na destičku během přípravy PCR v reálném čase společně s 5 μl vody bez DNázy/RNázy pro doplnění objemu na 25 μl.

Negativní výsledek pro PPV a IPC potvrzuje absenci kontaminace během přípravy PCR reakce v reálném čase.

#### Požadované materiály, které nejsou součástí dodávky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny materiály k dispozici na stránce thermofisher.com.

- Vysoce přesné mikropipety (rozmezí od 1 μl do 1000 μl) s filtrovanými špičkami bez DNázy/RNázy.

- DNase/RNase-free water (Voda bez DNázy/RNázy)

- 1X TE pufr

- 1X PBS pufr

- Termocykler pro PCR v reálném čase schopný detekovat následující fluorofory:

  - FAM™ (maximální emise: λ515 nm)

  - VIC™ (maximální emise: λ554 nm)

- Spotřební materiál potřebné optické kvality kompatibilní s termocyklerem:

  - 96-jamkové PCR destičky, PCR stripy (8 nebo 12 jamek), mikrozkumavky nebo kapiláry

  - Vhodné kryty destiček nebo víčka pro zakrytí

### Postup analýzy

Reakční objem PCR v reálném čase je 25 μl:

- 3 - Mix Parvovirus: 20 μl na analýzu

- Extrahovaná DNA: 5 μl na analýzu

#### Extrakce virové DNA

DNA musí být izolována ze vzorků pro analýzu PCR v reálném čase.

POZNÁMKA: Pro informace o kompatibilních a validovaných metodách extrakce, které jsou kompatibilní se soupravou VetMAX™ Porcine Parvovirus a které jsou pro ni validovány, kontaktujte oddělení technické podpory.

#### Příprava PCR v reálném čase

- Vytvořte plán analýzy pro distribuci mixů a vzorků. Je-li to možné, uchovávejte pozitivní kontrolu (EPC) odděleně od ostatních vzorků.

- Rozmrazte zkumavku s reagencií 3 - Mix Parvovirus při teplotě mezi 2 °C a 8 °C, na ledu nebo v chlazeném stojanu.

- Zkumavku s reagencií 3 - Mix Parvovirus promíchejte opatrným protřepáním a poté krátce centrifugujte.

- Do každé použité jamky PCR destičky, PCR stripu nebo kapiláry přidejte po 20 μl reagencie 3 - Mix Parvovirus.

- Přidejte DNA ze vzorků a kontrol do reakčního mixu podle následujícího předem nastaveného plánu analýzy:

| Typ analýzy | Složka | Objem vzorku |
| --- | --- | --- |
| Vzorek pro analýzu | DNA extrahovaná ze vzorku | 5 μl |
| Positive amplification control (Pozitivní amplifikační kontrola) | 4a - EPC Parvovirus | 5 μl |
| Negative extraction control (Negativní extrakční kontrola) (NCS) | Extrahovaná NCS | 5 μl |
| Negative amplification control Negativní amplifikační kontrola (NC) | DNase/RNase-free water (Voda bez DNázy/RNázy) | 5 μl |

- Zakryjte PCR destičku, PCR stripy nebo kapiláry adhezivním víčkem destičky nebo vhodnými uzávěry.

#### Amplifikace pomocí PCR v reálném čase

- Na termocykleru vytvořte následující detektory:

|  | Reportér | Quencher |
| --- | --- | --- |
| PPV | FAM | NFQ (nefluorescenční zhášeč) |
| IPC PPV | VIC™ | TAMRA(1) |
| Pasivní reference: ROX(1) |  |  |

(1) Fluorofory TAMRA a ROX jsou zapotřebí pro analýzu PCR v reálném čase, pokud je termocykler schopen je detekovat. U ostatních termocyklerů absence schopnosti detekovat tyto fluorofory nezhoršuje analýzu PCR v reálném čase.

- Přiřaďte PPV detektor a IPC PPV detektor ke každé jamce se vzorkem použité v analýze.

- Pro analýzu nastavte následující program PCR v reálném čase:

|  | Opakování kroků | Teplota | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
| Krok 1 | x1 | 50 °C | 2 minuty |
| Krok 2 | x1 | 95 °C | 10 minut |
| Krok 3 | x40 | 95 °C | 15 sekund |
|  |  | 60 °C(1) | 1 minuta |

(1) Sběr dat fluorescence během jednominutové fáze při teplotě 60 °C.

- Vložte PCR destičku, PCR stripy nebo kapiláry do termocykleru a spusťte PCR v reálném čase.

### Analýza výsledků

#### Analýza surových dat

Pro analýzu surových dat postupujte podle doporučení výrobce termocykléru.

- Prahové limity nastavte odděleně pro každý cíl PCR v reálném čase.

- Pro každý detektor interpretujte výsledky podle hodnot Ct vzorku získaných podle doporučení níže.

#### Validace

Validace testu je akceptována, pokud jsou splněna následující kritéria:

|  | PPV detektor | IPC PPV detektor | Validace |
| --- | --- | --- | --- |
| EPC PPV | Ct = Ct QC PPV 4a - EPC Parvovirus ± 3Ct(1) | Ct < 40 nebo Ct > 40(2) | Validováno pro PCR |
| NCS | Ct > 40 | Ct > 40 | Validováno pro extrakci |
| NC | Ct > 40 | Ct > 40 | PCR složky validovány |

(1) Viz hodnoty uvedené v oddílu 2.1 „EPC“, certifikátu o analýze šarže použité pro daný test.

2) Hodnota IPC v EPC by se neměla použít k validaci testu.

#### Interpretace výsledků

Pro každý analyzovaný vzorek by měly být výsledky interpretovány takto:

| PPV detektor | IPC PPV detektor | Interpretace |
| --- | --- | --- |
| Ct < 40 | Ct < 40 nebo Ct > 40 | PPV detekován |
| Ct > 40 | Ct < 40 | PPV nedetekován |
| Ct > 40 | Ct > 40 | Nevalidováno(1) |

(1) Vzorek bude vrácen jako nevalidovaný z důvodu negativní IPC.

#### Postup pro zacházení s nevalidovanými vzorky

- Nevalidovaný vzorek DNA nařeďte v poměru 1 : 10 v 1X TE pufru.

- Proveďte novou PCR analýzu na 5 μl tohoto ředění.

- Pokud je zředěná DNA pozitivní nebo negativní na PPV s vyhovujícím výsledkem IPC, je získaný výsledek validován.

- Pokud je zředěná DNA negativní na PPV a současně je nevyhovující výsledek IPC, získaný výsledek stále není validován. V takovém případě opakujte extrakci nukleové kyseliny za použití vzorku, který je před extrakcí předem naředěn 1 : 10 v 1X PBS pufru.

- Pokud výsledek stále není validován, opakujte analýzu na novém vzorku.