## PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Komplement morčecí lyofilizovaný

Diagnostický veterinární přípravek

Držitel rozhodnutí

o schválení a výrobce: 	Bioveta a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

Složení: 		Lyofilizované morčecí sérum bez konzervačních přísad.

Popis přípravku: 	Růžový až žlutohnědý lyofilizát, po rozpuštění narůžovělá až načervenalá

tekutina.

Oblast použití: 		Používá se při sérologickém vyšetření v reakci vazby komplementu.

Druh obalu: 		Papírová krabička s lékovkami uzavřenými pryžovou propichovací zátkou

a hliníkovou pertlí

Velikost balení: 	2 x 1 ml

Exspirace: 		12 měsíců.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené
na obalu.

Chránit před dosahem dětí!

Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena podle

platných legislativních předpisů ČR.

Způsob uchovávání: 	V suchu a temnu při teplotě 2 – 8 °C.

Jen pro laboratorní účely

Číslo schválení: 102-00/C

METODIKA TESTU

Princip testu: 		Používá se při sérologickém vyšetření v reakci vazby komplementu.

Vyšetřovací

pomůcky: 	Hemolytický amboceptor, 2% beraní krvinky, pufrovaný fyziologický roztok. Příprava fyziologického roztoku: V 1400 ml redestilované vody se rozpustí

85 g NaCl a 3,75 g 5,5 dietylbarbiturátu sodného. V 500 ml vařící redestilované vody se rozpustí 5,75 g kyseliny 5,5 dietylbarbiturové. Oba roztoky se smísí a doplní přesně na 2000 ml. Před použitím se roztok ředí redestilovanou vodou v poměru 1 + 4.

Provedení zkoušky:

a) Hemolytický amboceptor - do reakce se používá amboceptor v pracovním ředění 4 MHD.

b) Beraní krvinky - používá se čerstvá nebo konzervovaná beraní krev. Krvinky se třikrát properou pufrovaným fyziologickým roztokem. Ze sedimentu připravíme 2% suspenzi, kterou používáme do reakce.

c) Titrace komplementu - lyofilizovaný komplement se rehydratuje na původní objem sterilní redestilovanou vodou. Ředí se bezprostředně před použitím pufrovaným fyziologickým roztokem a uchovává se v chladničce. Vychází se ze základního ředění 1:25.

| Zkumavka č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | K1 | K2 | K3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplement 1 + 24 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,20 | - | - |
| Pufrovaný fyziologický roztok | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,80 |
| Hem. amboceptor 4 MHD | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - | 0,20 | - |
| 2% beraní krvinky | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Inkubace ve vodní lázni 30 minut - 37 ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % komplem. | 4 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | ++++ | ++++ | ++++ |

Posouzení zkoušky:

Výsledek se odčítá po 30 min. inkubace ve vodní lázni při 37 °C. Titr komplementu (jedna minimální hemolytická dávka) je nejmenší množství komplementu, které za daných podmínek je schopno rozpustit veškeré krvinky hemolytického systému.