Sada k testování protilátek proti CAEV/MVV

IDEXX CAEV/MVV Total Ab

06-41199-02

IDEXX CAEV/MVV Total Ab

Česká verze

Sada k testování protilátek proti CAEV/MVV

Pouze pro veterinární účely.

Název a způsob použití

Testovací sada IDEXX CAEV/MVV Total Ab umožňuje rychlou, jednoduchou, citlivou a specifickou detekci protilátek proti viru artritidy a encefalitidy koz (Caprine Arthritis and Encephalitis Virus, CAEV) a viru maedi-visna (MVV) ve vzorcích séra a plazmy koz a ovcí.

Popis a zásady testování

Mikrotitrační destičky jsou potaženy inaktivovaným virovým antigenem. Testované vzorky je nutné předběžně naředit ředidlem vzorků a podrobit předběžné inkubaci. Teprve poté mohou být přeneseny do jamek potažených destiček.

Veškeré specifické protilátky proti CAEV nebo MVV se naváží na antigen v jamkách destiček a vytvoří na povrchu jamky komplex antigen/protilátka. Nenavázaný materiál se posléze z jamek odstraní promytím. Přidá se peroxidázou značený anti-ruminantní konjugát IgG, který se naváže na protilátky tvořící u koz či ovcí komplex s inaktivovaným virovým antigenem. Nenavázaný konjugát se odstraní promytím a do jamek je přidán TMB substrát. Intenzita výsledného zabarvení (optická hustota měřená při 450 nm) je přímo úměrná množství specifických protilátek proti CAEV nebo MVV, které jsou ve vzorku přítomné. Výsledek odečteme porovnáním optické hustoty (OD) jamky se vzorkem s OD pozitivní kontroly.

Činidla	Objem

| 1 | Destička potažená antigenem CAEV/MVV | 2 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pozitivní kontrola | 1 x 0,9 ml | 1 x 1,8 ml |
| 3 | Negativní kontrola | 1 x 0,9 ml | 1 x 1,8 ml |
| 4 | Konjugát | 1 x 24 ml | 1 x 110 ml |
| 5 | Koncentrát ředidla vzorků (10X) | 1 x 5,0 ml | 1 x 25 ml |
| A | TMB substrát N.12 | 1 x 20 ml | 1 x 100 ml |
| B | Roztok k zastavení reakce N.3 (Stop solution) | 1 x 20 ml | 1 x 100 ml |
| C | Promývací koncentrát (10X) | 2 x 100 ml | 1 x 480 ml |
| Další součásti: Uzavíratelný sáček |  | 1 | 1 |

Poznámka: V tabulce na konci tohoto dokumentu je uveden popis symbolů používaných v příbalové informaci a na etiketě této testovací sady.

Uchovávání

Činidla uchovávejte při teplotách 2-8 °C. Pokud jsou činidla správně uchovávána, jsou stabilní až do vypršení data exspirace.

Nezbytné pomůcky a nástroje, které nejsou součástí sady

- Přesné mikropipety nebo mikropipety pro hromadné dávkování

- Jednorázové špičky pipet

- Odměrný válec pro přípravu promývacího roztoku

- Čtečka 96jamkových mikrotitračních destiček (vybavená 450 nm filtrem)

- Promývačka mikrotitračních destiček (ruční, poloautomatický nebo automatický systém)

- Při přípravě činidel pro testování používejte pouze destilovanou nebo deionizovanou vodu

- Kryty mikrotitračních destiček (víko, hliníková nebo adhezivní fólie) a/nebo vlhká komora

- Vortex nebo srovnatelné míchací zařízení

- Zřeďovací destičky nebo zkumavky pro předředění vzorků

Bezpečnostní opatření a varování

- S každým biologickým materiálem manipulujte tak, jako by byl infekční.

- Při práci se vzorky a činidly používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle a obličejový štít.

- Další informace jsou uvedeny v materiálovém bezpečnostním listu.

- Varování a upozornění týkající se činidel jsou uvedena na konci této příbalové informace.

Laboratorní postupy

- Optimálních výsledků dosáhnete díky striktnímu dodržování tohoto protokolu. K zajištění maximální přesnosti během celého postupu je nutné pečlivé pipetování, dodržování časových intervalů a promývání. Pro každý vzorek a kontrolu používejte novou špičku pipety.

- TMB roztok nevystavujte silnému světlu nebo oxidačním činidlům. Při práci s TMB roztokem používejte skleněné nebo plastové vybavení.

- Všechny odpadní materiály je nutné před likvidací řádně dekontaminovat. Jednotlivé materiály likvidujte v souladu s místními, regionálními nebo národními předpisy.

- Je třeba také dbát na to, aby nedošlo ke kontaminaci součástí sady. Použitá činidla nenalévejte zpět do nádobek.

- Sadu nepoužívejte po vypršení data exspirace.

Příprava činidel

Promývací roztok

Určete objem promývacího roztoku potřebného k promytí mikrotitračních destiček a naředění vzorků a kontrol. Nechte promývací koncentrát (10X) ohřát na teplotu 18-26 °C, řádně jej homogenizujte a nařeďte v poměru 1:10 s destilovanou nebo deionizovanou vodou (1 díl promývacího koncentrátu (10X) + 9 dílů destilované nebo deionizované vody, např. 30 ml promývacího koncentrátu (10X) + 270 ml destilované nebo deionizované vody na jednu mikrotitrační destičku). Pokud je roztok připravován ve sterilních podmínkách, je možné jej při teplotě 2-8 °C uchovávat jeden týden.

Ředidlo vzorků

Promývací roztok použijte k přípravě potřebného objemu ředidla vzorků.  Nařeďte 1 díl koncentrátu ředidla vzorků (10X) devíti díly připraveného promývacího roztoku (např. 1 ml koncentrátu ředidla vzorků (10X) + 9 ml promývacího roztoku).

Postup testování

Všechna činidla musí mít před použitím teplotu 18-26 °C. Činidla promíchejte pomalým obracením nádobky nebo jejím kroužením.

- Vyjměte potaženou destičku (nebo potažené destičky) a zaznamenejte pozici vzorku. Pokud používáte dělitelné destičky, vyjměte pouze tolik jamek, kolik vzorků budete testovat. Zbývající jamky umístěte společně s vysoušecím činidlem do uzavíratelného sáčku, který je součástí sady, a vložte opět do chladničky (2-8 °C).

- Ředění vzorků: Vzorky musí být před přenesením do jamek potažených destiček předředěny ve zkumavkách/nepotažených destičkách.

Předředění v destičkách nebo zkumavkách

Ředidlo vzorků	Vzorky/kontroly

| Sérum/plazma: Do každé jamky přidejte 180 μl ředidla vzorků. | Do každé jamky přidejte 20 μl vzorku séra/plazmy. |
| --- | --- |
| Do každé jamky přidejte 180 μl ředidla vzorků. | Do každé jamky přidejte 20 μl kontrolních roztoků. Kontroly jsou pro každou destičku testovány duplicitně. |

Vzorky

Kontroly

Míchání	Homogenizujte pomocí vícekanálové pipety, destičku překryjte a inkubujte po dobu 30 minut (±2 min) při teplotě 18-26 °C.

- Vícekanálovou pipetou přeneste 100 μl každého vzorku a 100 μl pozitivní kontroly (PC) a negativní kontroly (NC) (předředěných/předem inkubovaných) do jamek potažených mikrotitračních destiček.

- Překryjte destičku a inkubujte po dobu 90 minut (±5 min) při teplotě 18-26 °C. Aby nedocházelo k vypařování, destičky by měly být těsně uzavřeny nebo inkubovány ve vlhké komoře s použitím krytů destiček.

- Roztok odstraňte a každou jamku třikrát promyjte přibližně 300 µl promývacího roztoku. Destičky nesmí mezi jednotlivými promýváními oschnout, dokud není přidáno další činidlo. Po posledním promytí každou destičku jemně přitiskněte na savý materiál, aby se osušily zbytky promývacího roztoku.

- Do každé jamky přidejte 100 µl konjugátu.

- Překryjte destičku a inkubujte po dobu 90 minut (±5 min) při teplotě 18-26 °C. Aby nedocházelo k vypařování, destičky by měly být těsně uzavřeny nebo inkubovány ve vlhké komoře s použitím krytů destiček.

- Opakujte krok 5.

- Do každé jamky přidejte 100 µl TMB substrátu N.12.

- Inkubujte při teplotě 18-26 °C po dobu 15 minut (±2 min) bez přístupu přímého světla.

- Do každé jamky přidejte 100 µl roztoku k zastavení reakce N.3 (Stop Solution N.3).

- Fotometrem odečtěte výsledky při vlnové délce 450 nm. Poznámka: Při použití automatického systému není nutné destičky uzavírat kryty. Stejně tak není třeba destičky po promývání sušit savým materiálem.

- Výpočty:

Kontroly

Kritéria validity

Při neplatných testech může být na vině postup testování. Ještě jednou si pečlivě prostudujte tuto příbalovou informaci a test zopakujte podle pokynů zde uvedených.

Vzorky

- Interpretace:

Vzorky od koz (detekce protilátek proti CAEV)

Negativní	Podezření	Pozitivní

S/P % < 30	30 ≤ S/P % <40	S/P % ≥ 40

Vzorky od ovcí (detekce protilátek proti MVV)

| Negativní |  | Podezření |  | Pozitivní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S/P % < 50 |  | 50 ≤ S/P % <60 |  | S/P % ≥ 60 |

Pokud vzorek není v pořádku ani po druhém testu, je třeba odebrat od téhož zvířete nový vzorek a ten opět analyzovat. Pokud je problém i s novým vzorkem, je třeba zvážit epidemiologickou situaci.

Poznámka: Společnost IDEXX nabízí nástroje a softwarové systémy, které provádí kalkulaci výsledků a vytvářejí souhrnné přehledy dat.

Odbornou pomoc získáte zde:

IDEXX USA Tel: +1 800 548 9997 nebo +1 207 556 4895

IDEXX Europe Tel.: +800 727 43399

Obraťte se na oblastního manažera nebo distributora IDEXX nebo navštivte naši webovou stránku idexx.com/contactlpd

IDEXX a Test With Confidence jsou známky nebo registrované známky společnosti IDEXX Laboratories, Inc. nebo jejích přidružených společnosti v USA a/nebo dalších zemích

© 2019 IDEXX Laboratories, Inc. Všechna práva vyhrazena.

VAROVÁNÍ

H317 / P280 / P302+P352 / P333+P313

Pozitivní kontrola / Negativní kontrola / Koncentrát ředidla vzorků – Může vyvolat alergickou kožní reakci. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

H314 / H317 / H318 / H412 / P280 / P301+P330+P331

P303+P361+P353 / P304+P340 / P305+P351+P338

Roztok k zastavení reakce – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Popis symbolů

Kód šarže

Sériové číslo

Katalogové číslo

Diagnostika in vitro

Autorizovaný zástupce v Evropském společenství

Pozitivní kontrolní vzorek

Negativní kontrolní vzorek

Použijte do

Datum výroby

Výrobce

Teplotní omezení

Čtěte příbalovou informaci

Větší změna v příbalové informaci

IDEXX Laboratories, Inc.

One IDEXX Drive

Westbrook, Maine 04092

USA

Výrobce

IDEXX Switzerland AG

Stationsstrasse 12

CH-3097 Liebefeld-Bern

Švýcarsko

Zástupce pro EU a držitel rozhodnutí o schválení

IDEXX Europe B.V.

P.O. Box 1334

2130 EK Hoofddorp

Nizozemsko

idexx.com

Číslo schválení: 099-16/C