Sada k testování protilátek proti Brucella ovis

IDEXX Brucella ovis	Test With ConfidenceTM

06-40769-07

IDEXX Brucella ovis

Česká verze

Sada k testování protilátek proti Brucella ovis

Pouze pro veterinární účely.

Název a způsob použití

Sada IDEXX Brucella ovis umožňuje rychlou, jednoduchou, citlivou a specifickou detekci protilátek proti Brucella ovis (B. ovis) ve vzorcích séra a plazmy ovcí.

Popis a zásady testování

Mikrotitrační destičky, které jsou součástí sady, jsou potaženy inaktivovaným antigenem. Ředění testovaných vzorků se inkubují v jamkách těchto destiček. Veškeré protilátky proti B. ovis se naváží na antigen v jamkách destiček a vytvoří na povrchu jamky komplex antigen/protilátka. Nenavázaný materiál se posléze z jamek odstraní promytím. Přidá se peroxidázou značený anti-ruminantní konjugát IgG, který se naváže na protilátky přežvýkavců tvořících komplex s antigenem B. ovis. Nenavázaný konjugát se odstraní promytím a do jamek je přidán substrát. Stupeň výsledného zabarvení je přímo úměrný množství protilátek specifických pro organismy B. ovis přítomné ve vzorku. Výsledek odečteme porovnáním optické hustoty (OD) jamky se vzorkem a optické hustoty pozitivní kontroly.

| Činidla |  | Objem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Destička potažená antigenem B. ovis | 2 |
| 2 | Pozitivní kontrola | 1 x 0,4 ml |
| 3 | Negativní kontrola | 1 x 0,4 ml |
| 4 | Konjugát | 1 x 24 ml |
| A | TMB substrát N.12 | 1 x 20 ml |
| B | Roztok k zastavení reakce N.3 (Stop solution) | 1 x 20 ml |
| C | Promývací koncentrát (10X) | 2 x 100 ml |
| Další součásti: Uzavíratelný sáček |  | 1 |

Poznámka: V tabulce na konci tohoto dokumentu je uveden popis symbolů používaných v příbalové informaci a na etiketě této testovací sady.

Uchovávání

Činidla uchovávejte při teplotách 2-8 °C. Pokud jsou činidla správně uchovávána, zůstávají stabilní až do data expirace.

Nezbytné pomůcky a nástroje, které nejsou součástí sady

- Přesné mikropipety nebo mikropipety pro hromadné pipetování

- Jednorázové špičky pipet

- Odměrný válec pro přípravu promývacího roztoku

- Čtečka 96jamkových mikrotitračních destiček (vybavená 450 nm filtrem)

- Promývačka mikrotitračních destiček (ruční, poloautomatická nebo automatická)

- Při přípravě činidel pro testování používejte pouze destilovanou nebo deionizovanou vodu

- Vortex nebo srovnatelné míchací zařízení

- Kryty mikrotitračních destiček (víko, hliníková fólie nebo adhezivní a/nebo vlhká komora)

- Inkubátor pro udržování teploty +37 °C (±3 °C)

Bezpečnostní opatření a varování

- S každým biologickým materiálem manipulujte tak, jako by byl infekční.

- Při práci se vzorky a činidly používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle a obličejový štít.

- Další informace jsou uvedeny v materiálovém bezpečnostním listu.

- Varování a upozornění týkající se činidel jsou uvedena na konci této příbalové informace.

Laboratorní postupy

- Optimálních výsledků dosáhnete díky striktnímu dodržování tohoto protokolu. K zajištění maximální přesnosti během celého postupu je nutné pečlivé pipetování, dodržování časových intervalů a promývání. Pro každý vzorek a kontrolní test používejte novou špičku pipety.

- TMB roztok nevystavujte silnému světlu nebo oxidačním činidlům. Při práci s TMB roztokem používejte skleněné nebo plastové vybavení.

- Všechny odpadní materiály je nutné před likvidací řádně dekontaminovat. Jednotlivé materiály likvidujte v souladu s místními, regionálními nebo národními předpisy.

- Je třeba také dbát na to, aby nedošlo ke kontaminaci součástí sady. Použitá činidla nenalévejte zpět do nádobek.

•	Sadu nepoužívejte po vypršení data exspirace.

Příprava promývacího roztoku

Promývací koncentrát (10X) musí mít před použitím teplotu 18-26 °C a je třeba jej promíchat, aby se rozpustily všechny vysrážené soli. Promývací koncentrát (10X) musí být nejprve naředěn destilovanou/deionizovanou vodou v poměru 1:10 (na 1 testovanou destičku např. 30 ml promývacího koncentrátu + 270 ml vody). Pokud je roztok připravován ve sterilních podmínkách, je možné jej při teplotě 2-8 °C uchovávat jeden týden.

Příprava vzorků a kontrol

S použitím promývacího roztoku nařeďte ve zkumavce každý vzorek a každou kontrolu v poměru 1:200.

Postup testování

Všechna činidla musí mít před použitím teplotu 18-26 °C. Činidla promíchejte pomalým obracením nádobky nebo jejím kroužením.

| 1 | Vyjměte ze sáčku destičku (nebo destičky) potažené antigenem a zaznamenejte pozici vzorku. Pokud používáte dělitelné destičky, vyjměte pouze tolik jamek, kolik vzorků budete testovat. Zbývající jamky umístěte společně s vysoušecím činidlem do uzavíratelného sáčku, který je součástí sady, a vložte opět do chladničky (2-8 °C). |
| --- | --- |
| 2 | Přeneste 100 µl NAŘEDĚNÉ pozitivní kontroly (PC) do duplicitních jamek. |
| 3 | Přeneste 100 µl NAŘEDĚNÉ negativní kontroly (NC) do duplicitních jamek. |
| 4 | Přeneste 100 µl NAŘEDĚNÝCH vzorků do příslušných jamek. |
| 5 | Destičku překryjte a inkubujte 1 hodinu (± 10 min) při +37 °C (± 3 °C). Destičky musí být těsně uzavřeny nebo inkubovány ve vlhké komoře s kryty destiček, aby nedocházelo k vypařování roztoku. |
| 6 | Roztok odstraňte a každou jamku třikrát promyjte přibližně 300 µl promývacího roztoku. Destičky nesmí mezi jednotlivými promýváními oschnout, dokud není přidáno další činidlo. Po posledním promytí každou destičku jemně přitiskněte na savý materiál, aby se osušily zbytky promývacího roztoku. |
| 7 | Do každé jamky přeneste 100 µl konjugátu. |
| 8 | Destičku překryjte a inkubujte 1 hodinu (± 10 min) při +37 °C (± 3 °C). Destičky musí být těsně uzavřeny nebo inkubovány ve vlhké komoře s kryty destiček, aby nedocházelo k vypařování roztoku. |
| 9 | Opakujte krok 6. |
| 10 | Do každé jamky přeneste 100 µl TMB substrátu N.12. |
| 11 | Inkubujte 15 minut (± 1 min.) při 18-26 °C. |
| 12 | Do každé jamky přeneste 100 µl roztoku k zastavení reakce (Stop solution). |
| 13 | Odečtěte výsledky při vlnové délce 450 nm. |
| 14 | Výpočty: Kontroly |
|  | Kritéria validity |
|  | Výsledky je nutné odečíst do dvou hodin po přidání roztoku k zastavení reakce. Při neplatných testech může být příčinou nesprávný postup testování. Ještě jednou si pečlivě prostudujte tuto příbalovou informaci a test zopakujte podle pokynů zde uvedených. |

Vzorky

Pokud vzorek není v pořádku ani po druhém testu, je třeba odebrat od téhož zvířete nový vzorek a ten opět analyzovat. Pokud je problém i s novým vzorkem, je třeba zvážit epidemiologickou situaci.

| 15 | Interpretace: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chovy, které v minulosti byly B. ovis prosté1 Pouze negativní výsledky pravidelných testů a všechna klinická podezření skončila negativním výsledkem. |  |
|  | Negativní | Pozitivní |
|  | S/P % < 60 | S/P % > 60 |
|  | Dozor1 Chovy, v nichž se v minulosti B. ovis nevyskytovala |  |
|  | Negativní | Pozitivní |
|  | S/P % < 45 | S/P % > 45 |
|  | Eradikace1 V endemických oblastech B. ovis. |  |
|  | Negativní | Pozitivní |
|  | S/P % < 30 | S/P % > 30 |

Literatura

Odbornou pomoc získáte zde:

IDEXX USA, tel: +1 800 548 9997 nebo +1 207 556 4895

IDEXX Europe, tel: +800 727 43399

Obraťte se na oblastního manažera nebo distributora IDEXX nebo navštivte naši webovou stránku idexx.com/contactlpd.

IDEXX a Test With Confidence jsou známky nebo registrované známky společnosti IDEXX Laboratories, Inc. nebo jejích přidružených společnosti v USA a/nebo dalších zemích.

© 2019 IDEXX Laboratories, Inc. Všechna práva vyhrazena.

VAROVÁNÍ

Pozitivní kontrola / Negativní kontrola – Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Roztok k zastavení reakce - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Popis symbolů

Kód šarže

Sériové číslo

Katalogové číslo

Diagnostika in vitro

Autorizovaný zástupce v Evropském společenství

Pozitivní kontrolní vzorek

Negativní kontrolní vzorek

Použijte do

Datum výroby

Výrobce

Teplotní omezení

Čtěte příbalovou informaci

Větší změna v příbalové informaci

IDEXX Laboratories, Inc.

One IDEXX Drive

Westbrook, Maine 04092

USA

Výrobce

IDEXX Switzerland AG

Stationsstrasse 12

CH-3097 Liebefeld-Bern

Švýcarsko

Zastoupení pro EU a držitel rozhodnutí o schválení:

IDEXX Europe B.V.

PO Box 1334 2130 EK Hoofddorp

Nizozemsko

idexx.com

Číslo schválení: 103-16/C