Charm ROSA MRL Beta-laktam

a Tetracyklin 2 minutový test

Balení: 100 testů/500 testů

Obsah

1.	Úvod	3

2.	Obsah kitu a potřebné vybavení	3

3.	Citlivost a selektivita	3

4.	Skladování	4

5.	Interference a křížová reaktivita	4

6.	Zaškolení	4

7.	Reagencie a skladování	4

8.	Negativní kontrola	5

9.	Pozitivní kontrola	5

10.	Dlouhodobé skladování vzorků mléka a kontrol	5

11.	Denní kontrola	6

12.	Informace o testu	7

13.	Pracovní postup pro Rosa Reader (Pearl, Pearl-X) s odděleným inkubátorem:	8

14.	Vizuální kontrola a interpretace	9

15. Kompletní přehled Charm ROSA testů	13

Charm MRL Beta-laktamový a Tetracyklinový 2 minutový test pro kontrolu syrového kravského, ovčího a kozího mléka (MRLBLTET2)

# Úvod

Charm MRL beta-laktamový a tetracyklinový test je imunoreceptorová analýza využívající ROSA (Rapid One Step Assay) laterální průtokové technologie. Vzorek mléka způsobuje obarvování testovací zóny a intenzita zbarvení testovacích proužků je vyhodnocována čtečkou ROSA Reader nebo EZ reader. Charm MRL beta-laktamový a tetracyklinový test detekuje beta-laktamová a tetracyklinová léčiva na úrovni nebo pod úrovní EU / Codex MRL (maximální reziduální limity) do 2 minut u kravského (nebo do 3 minut u kozího mléka a 8 minut u ovčího mléka). Test je určen pro použití v příjmových mlékárenských laboratořích, zemědělských farmách (kontrola bazénové dodávky nebo přeléčených dojnic) před napuštěním do cisterny a v kontrolních laboratořích.

# Obsah kitu a potřebné vybavení

V každé testovací sadě		Spotřební materiál		Vybavení

- MRLBLTET2 testovací stripy     	-  jednorázové špičky  	-  ROSA inkubátor

- 4 ppb Penicilin G a100 ppb	- jednorázové pipety		-  EZ Reader

Oxytetracyklin pozitivní kontrola                                       	- Tiskárna (volitelně)

-   Návod k obsluze                                                         	- 300 µl pipety (volitelně)

# Citlivost a selektivita

Syrové mléko prosté beta-laktamů a tetracyklinů vychází negativně nejméně z 99 % všech měření.

Tabulka 1. Citlivost – detekční hladiny v syrovém kravském mléce při 0 až 7 °C

| Beta-laktamová léčiva | Detekční rozsah † (ppb) | EU / CODEX MRL (ppb*) |
| --- | --- | --- |
| Amoxicilin | 3-5 | 4 |
| Ampicilin | 3-4 | 4 |
| Cefacetril | 20-40 | 125 |
| Cefalonium | 10-20 | 20 |
| Cefazolin | 20-40 | 50 |
| Cefoperazon | 1-3 | 50 |
| Cefchinom | 15-25 | 20 |
| Ceftiofur a metabolit ^ | 40-70 | 100 / 100 |
| Cefapirin | 15-25 | 60 |
| Kloxacilin | 10-20 | 30 |
| Dikloxacilin | 10-20 | 30 |
| Oxacilin | 10-30 | 30 |
| Penicilin G | 2-3 | 4 / 4 |

* parts per billion nebo µg/L              ^ samostatný Ceftiofur má citlivost cca ¼ hladiny uvedené v tabulce

† pozitivita 95 % všech měření.

| Tetracyklinová léčiva | Detekční rozsah † (ppb) | EU / CODEX MRL (ppb*) |
| --- | --- | --- |
| Chlortetracyklin | 50-100 | 100 / 100 |
| Oxytetracyklin | 50-100 | 100 / 100 |
| Tetracyklin | 10-30 | 100 / 100 |

* parts per billion nebo µg/L              ^ samostatný Ceftiofur má citlivost cca ¼ hladiny uvedené v tabulce

† pozitivita 95 % všech měření

# Skladování

Skladujte MRLBLTET2 testovací stripy a tablety pozitivní kontroly chlazené při 0–7 °C. Viz Reagencie a skladování.

# Interference a křížová reaktivita

U následujících léčiv nedochází k žádným interferencím v hladině 100 ppb:

aminoglykosidy, amfenikoly, fluorochinolony, makrolidy/linkosamidy, nitrofurany, sulfonová léčiva/sulfonamidy, chlorothiazid, dexamethazon, dipyrone, flunixin, furosemid, ivermektin, novobiocin, oxytocin, PABA, fenylbutazon, trichlormethiazid, thiabendazol. Další detekovaná beta-laktamová a tetracyklinová léčiva: cefuroxim při 100–300 ppb, cefalexin při 1000–2000 ppb nafcilin při 100–200 ppb a piperacilin při 3–5 ppb. Nedochází k interferencím se somatickými buňkami v množství 106 SCC/ml nebo bakteriemi v množství 3x 105 CFU/ml.

# Zaškolení

- Nastavení a použití zařízení je jednoduché a může být provedeno podle návodu.

- Ověřovací vzorky (slepé pozitivní i negativní kódované vzorky) jsou k dispozici pro validaci.

- Pro další dotazy kontaktujte dodavatele Charm testů.

# Reagencie a skladování

Testovací soupravy není nutno posílat chlazené.

Testovací stripy

- Uchovávejte v chladničce v těsně uzavřeném dodaném obalu.

- Chcete-li obal otevřít, sejměte a uchovejte plastové víko s pěnovou vložkou krytou fólií pro opětovné uzavření. Krycí fólii z obalu odtrhněte a zlikvidujte.

- Pro omezení kondenzace při vysoké vlhkosti nechte nejprve obal ohřát na pokojovou teplotu (20 až 30 minut od vyjmutí z chladničky).

- Zkontrolujte indikátor vlhkosti. Kuličky ve vysoušecím sáčku by měly být modré. Nepoužívejte testovací stripy v případě, že kuličky jsou zbarvené do fialova nebo růžové.

- Vyjměte z obalu potřebný počet testovacích stripů, které spotřebujete během jednoho dne. Tyto stripy ponechte během dne při pokojové teplotě a spotřebujte do 12 hodin. Nespotřebované stripy zlikvidujte.

- Používejte dodané plastové víčko k okamžitému uzavření obalu a vrácení do chladničky.

- Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

- Odpad likvidujte podle místních právních předpisů.

# Negativní kontrola

- Jako negativní kontrolu použijte syrové mléko prosté beta-laktamových a tetracyklinových reziduí, stejně tak pro rozpuštění pozitivních tablet. Nepoužívejte pasterizované nebo UHT mléko.

- Dodávaná negativní kontrola by měla vycházet silně negativní – BL a TE proužek tmavší než proužek C (viz vizuální interpretace)

- Viz. Opakování zkoušky v případě pozitivity pro potvrzení negativní kontroly.

- Při skladování v chladu může být negativní kontrola použita až po dobu 72 hodin.

- Pro testování použijte 300 µl negativní kontroly

# Pozitivní kontrola

- Charm MRL beta-laktamový a tetracyklinový test používá MRLBLTET / TET pozitivní tablety k přípravě 4 ± 0,4 ppb penicilin G a 100 ± 20 ppb oxytetracyklin pozitivní kontroly.

- Pozitivní tablety skladujte v chladu a v uzavřeném zip-lock sáčku odolném proti vlhkosti.

- Rozpusťte pozitivní tabletu v 5,0 ml negativní kontroly (viz výše) a dobře protřepejte. Nechte odstát v chladu po dobu 5 minut a před použitím ještě jednou protřepte.

- Obnovená pozitivní kontrola může být uchovávána v chladu po dobu 48 hodin.

- Pro testování použijte 300 µl pozitivní kontroly.

- Viz. Opakování zkoušky v případě pozitivity.

# Dlouhodobé skladování vzorků mléka a kontrol

- Promíchaný vzorek zamrazte (alespoň 0,5 ml nebo více) v čisté označené lahvičce.

- Kontroly by měly být zmrazeny do 6 hodin od přípravy.

- Při teplotě -15 °C nebo nižší mohou být skladovány až po dobu 1 měsíce.

- Vzorek pomalu postupně rozmrazujte (přes noc v chladničce nebo studenou vodou) a dobře promíchejte. V chladu je rozmrazený vzorek stabilní po dobu 24 hodin. Viditelně vysrážená bílkovina značí, že vzorek je již nepoužitelný.

- Jednou rozmrazený vzorek zlikvidujte. Opakovaně nezmrazujte.

# Denní kontrola

- Při použití čtečky Rosa Reader

- Pro každodenní monitoring čtečky ROSA nebo EZ jsou k dispozici kalibrační stripy. Kontrolu kalibrace provádějte denně a před každým ověřením vzorku podezřelého z pozitivity, tím ověříte správnou funkci ROSA nebo EZ čtečky. Kalibrační stripy musí být odečteny ve správném rozsahu. U Charm EZ postupujte podle instrukcí na obrazovce v menu.  Pokud kontrola není odečítána ve stanoveném rozsahu, kontaktujte servisní oddělení dodavatele Charm.

- Pro kontrolu zařízení a testovacích stripů proveďte před každodenním testováním vzorků jednu negativní a jednu pozitivní kontrolu.

- Viz. Opakování zkoušky v případě pozitivity

Upozornění

- Vysokotučné vzorky mléka (více než 6,5 % tuku) mohou způsobit neplatné výsledky. Neodečítejte takovéto stripy v ROSA čtečce.

- Tyto testy nejsou určeny pro kontrolu pasterovaného plnotučného mléka.

- Nečistoty přítomné na povrchu stripu mohou nepříznivě ovlivnit odečítací optiku. Udržujte proto přístroj v čistotě a před vsunutím stripů do Charm ROSA nebo EZ čtečky odstraňte případný prach a zbytky mléka.

- ROSA inkubátor nebo Charm EZ musí být čistý a ustavený v rovině. Teplota zobrazená na indikátoru nebo EZ Readeru by se měla pohybovat v rozmezí 56 ± 1 °C. Provádějte pravidelnou kontrolu teploty. Pokud neprovádíte inkubaci, nechte víko inkubátoru přivřené, ale ne úplně zavřené.

- Vyhřátí ROSA inkubátoru na provozní teplotu může trvat déle než 10 minut, v závislosti na okolní teplotě.

- Vyhřátí Charm EZ na provozní teplotu může trvat 3 minuty, v závislosti na okolní teplotě.

- Zapnutím EZ Readeru bez SD paměťové karty nebo vysouvacího mechanismu inkubátoru zobrazí chybové hlášení.

- Charm EZ není kompatibilní se všemi Charm testovacími stripy.

- Starší, nekompatibilní stripy vyvolají po vložení do Charm EZ chybové hlášení.

- Pro kompletní seznam Charm EZ kompatibilních stripů kontaktujte vašeho dodavatele.

- Nečistoty přítomné na povrchu stripu mohou nepříznivě

ovlivnit odečítací optiku Charm EZ systému.

- Udržujte Charm EZ v čistotě a před použitím stripů

odstraňte případný prach a zbytky mléka.

- Před zahájením každé analýzy provede Charm EZ systém

kontrolu, že vložený strip nebyl již jednou použit, a že optika je čistá.

- Neotvírejte víko během analýzy.

- Otevřením víka dojde k přerušení analýzy a test bude

neplatný. Na displeji se zobrazí chybové hlášení.

- Strip vyjměte a proveďte analýzu znovu.

- Charm EZ systém během inkubace monitoruje průběh analýzy.

- Poškozené stripy jsou systémem detekovány a vyvolají chybové hlášení.

- Strip vyjměte a proveďte analýzu znovu.

# Informace o testu

- Vzorek syrového mléka musí být zchlazený (0 až 15 °C).

- Test zchlazených vzorků proveďte do 5 dní od nadojení.

- Chcete-li po testování zachovat vzorky nebo kontroly, zamrazte je při teplotě -15 °C nebo nižší. Viz. Dlouhodobé skladování vzorků a kontrol.

- Při testování zmrazeného vzorku, obnoveného sušeného mléka nebo individuálního vzorku dojnice s obsahem částic, vzorek odstřeďte (3 minuty při 1200  200 g) a pro test použijte

horní část. Upozorňujeme, že odstředěné vzorky s nízkým obsahem tuku přinášejí zvýšení citlivosti.

- Individuální vzorky kravského, ovčího a kozího mléka nebo špatně promíchané vzorky s obsahem tuku vyšším než 6,5 % mohou způsobit neplatné výsledky. Vzorky před testováním dobře promíchejte.

- Testy lze provádět při okolní teplotě 10 až 30 °C v prostředí s přirozeně cirkulujícím vzduchem.

Informace k testování ovčího a kozího mléka

- Testování směsného vzorku syrového ovčího a kozího mléka vyžaduje prodloužení inkubačního času z 2 minut na 3 minuty u kozího a 8 minut u ovčího mléka.

- K prodloužení inkubačního času na Charm EZ nebo Rosa Readeru kontaktujte svého dodavatele

# MRLBLTET2 pracovní postup pro Reader s odděleným inkubátorem:

Zkontrolujte, že teplota ROSA inkubátoru je 56 ± 1 °C. Použijte MRLBLTET2 testovací stripy. Strip do inkubátoru vložte profilovanou stranou dolů.

Krok 1

Všechny vzorky před testováním dobře promíchejte.

Krok 2

Označte testovací stripy popisem vzorku. Stripy mohou být vloženy do inkubátoru, aby nedošlo k promáčknutí rezervoáru.

Krok 3

Vložte strip do ROSA inkubátoru

Přidržte strip v inkubátoru a odlepte vrchní ochrannou fólii až k uvedené značce. Dejte pozor na poškození savé houbičky.

Krok 4

Nasajte pipetou 300 µl mléka bez pěny a vzduchových bublin.

Pipetu přiložte kolmo k rezervoáru s houbičkou a z jedné strany v místě indikační linie na stripu pomalu pipetujte 300 µl (± 15 µl).

Krok 5

Ochrannou fólií opět přelepte vzorkovací komůrku.

Pokud testujete více vzorků najednou, opakujte: odlepení, pipetování, opětovné přelepení u každého stripu. Dokončete přípravu všech vzorků během 1 minuty.

Krok 6

Uzavřete víko inkubátoru a zajistěte jej. Automaticky se spustí časovač a rozsvítí se červená kontrolka.

Krok 7

Inkubujte 2 minuty*, ne však déle než 2,5 minuty. Po 2 minutách se spustí alarm a začne blikat střídavě žlutá a červená kontrolka.

Krok 8

Vyjměte strip z ROSA inkubátoru. Během odečítání držte strip vzorkovací komůrkou směrem dolu a nemačkejte ji.

- Odečtěte do 3 minut od konce inkubace.

- Víko inkubátoru přivřete, nezajišťujte jej.

* Inkubujte 3 minuty, ne však déle než 3,5 minuty u kozího mléka nebo 8 minut, ne však déle než 9 minut, pokud testujete ovčí mléko.

# Vizuální kontrola a interpretace

Během odečítání držte strip vzorkovací komůrkou směrem dolu a nemačkejte ji. Opatrně ze stripu setřete případné nežádoucí částice.

Zkontrolujte C kontrolní proužek, a pokud:

- C proužek chybí

- C proužek je rozmazaný nebo nerovnoměrný

- Pokud mléko zakrývá proužky C, BL (beta-laktam) nebo TE (tetracyklin).

- Nebo pokud vzorek mléka nedosáhl všech C, BL nebo TE

proužků

Opakujte test znovu. Neplatné stripy nevkládejte do čtečky.

Pokud je proužek C správně vybarvený, proveďte vizuální posouzení dle přiložené tabulky.

Interpretace odečítacím zařízením EZ Reader (v režimu pouze odečítání)

Do 3 minut od dokončení inkubace vložte čistý a vizuálně zkontrolovaný strip do čtečky Charm EZ jak je znázorněno.  Zasuňte jej celý do otvoru.

Pokud to požadujete, může být zadána identifikace vzorku

a/nebo operátora. Zavřete dvířka pro odečtení. Na displeji se zobrazí číselná hodnota (READING) a interpretace výsledků (RESULT).

Výsledky jsou uloženy do paměti a mohou být zpětně vyvolány k přenosu do počítače nebo vytisknuty.

Negativní – pokud je odečtené číslo záporné nebo

rovno nule, bude Charm EZ zobrazovat negativní výsledek.

Pozitivní – pokud je odečtené číslo kladné, bude Charm EZ zobrazovat pozitivní výsledek. Vzorek by měl být znovu testován. Viz. Opakování zkoušky v případě pozitivity. Interpretace pozitivního výsledku bude: BL (v případě pozitivity na beta-laktamy, TET (v případě pozitivity na tetracykliny), BLTET (v případě pozitivity na beta-laktamy a tetracykliny).

MRLBLTET2 postup pro Charm EZ v režimu inkubace

Krok1

  - Zapněte Charm EZ a vyčkejte na úvodní obrazovku

Insert strip to start

Krok 2

  - Všechny vzorky před testováním dobře promíchejte.

Krok 3

  - Označte testovací stripy identifikací vzorku. Vyhněte se promáčknutí rezervoáru.

Krok 4

  - Vložte strip do Charm EZ

  - Charm EZ automaticky načte a rozezná typ testu a nastaví příslušnou inkubační teplotu

  - Vyčkejte, až se indikátor teploty zbarví do zelena.

Krok 5

- Na dotykové obrazovce zadejte ID operátora, ID vzorku a informaci o šarži.

Krok 6

- Přidržte strip v inkubátoru a odlepte vrchní ochrannou fólii až k uvedené značce Peel to here.

- Dejte pozor na poškození savé houbičky a vyhněte se zvedání stripu

Krok 7

- Nasajte pipetou 300 µl mléka bez pěny a vzduchových bublin.

- Pipetu přiložte kolmo k rezervoáru s houbičkou a z jedné strany v místě indikační linie na stripu pomalu pipetujte

- (± 15 µl) vzorku nebo kontroly.

Krok 8

Ochrannou fólií opět přelepte vzorkovací komůrku.

Krok 9

- Uzavřete dvířka Charm EZ. Tím se spustí 2 minutový

časovač.

- Neotvírejte dvířka během testu.

Krok 10

- Výsledek testu bude po ukončení inkubace automaticky zobrazen na obrazovce.

- Vyjměte strip z Charm EZ a zobrazí se opět Insert strip to start.

Opakování zkoušky v případě pozitivity

- Pozitivní vzorek opakujte nejlépe duplicitně s pozitivní i negativní kontrolou.

- U negativní kontroly musí být odečtená hodnota nižší než -400 a výsledek na ROSA nebo Charm EZ čtečce negativní.

- U pozitivní kontroly musí být odečtená hodnota vyšší než +400 a výsledek na ROSA nebo Charm EZ čtečce pozitivní.

- Jestliže jedna z kontrol není v uvedeném rozsahu, opakujte test. Pokud kontrola nebude stále v požadovaném rozsahu, kontaktujte svého dodavatele.

- Jestliže se obě kontroly pohybují v uvedeném rozsahu a jeden nebo oba opakovaně testované vzorky jsou pozitivní, je vzorek pozitivní na beta-laktam a/nebo tetracyklin.

# Kompletní přehled Charm ROSA testů

Veterinární přípravek. Pouze pro zvířata.

Číslo schválení: 031-09/C

Držitel rozhodnutí o schválení/Dovozce:

RHINESTONE, s.r.o., Národní Obřany 823/37, 16000 Praha 6, Česká republika

Výrobce:

CHARM Sciences, INC., 659 Andover Street 01843-1032 Lawrence, Massachusetts, USA