****

**CPV+CCV+Giardia Lamblia Antigen Combo Rapid Test Cassette**

**Rychlá testovací kazeta** **(Výkaly/zvratky)**

**Návod k použití**

|  |  |
| --- | --- |
| **REF VIPCG-635** | **Česky** |
|  |  |

**ÚČEL POUŽITÍ**

Rychlá testovací kazeta CPV + CCV + Giardia Lamblia Antigen Combo (Výkaly/zvratky) je kombinovaná kazeta pro diferenciální diagnostiku přítomnosti antigenu psího parvoviru a antigenu psího koronaviru a antigenu *Giardia lamblia* ve psích výkalech nebo zvratcích.

Pouze pro veterinární použití.

**PRINCIP**

Rychlá testovací kazeta CPV + CCV+ Giardia Lamblia Antigen Combo je založena na sendvičovém imunochromatografickém testu s laterálním průtokem. Testovací kazeta má tři testovací okna. Každé testovací okno má neviditelnou T (testovací) zónu a C (kontrolní) zónu. Když je vzorek nanesen do vzorkové jamky na kazetě, bude kapalina vzlínat laterálně na povrch testovacího proužku. Pokud je ve vzorku dostatek antigenu CPV nebo CCV nebo Giardia, objeví se v příslušném testovacím okénku viditelná T linie. Po nanesení vzorku by se vždy měla objevit čára C, která označuje platný výsledek. Tímto způsobem může kazeta přesně indikovat přítomnost CPV nebo CCV nebo Giardia antigenu ve vzorku.

**SKLADOVÁNÍ A STABILITA**

Uchovávejte zabalené v uzavřeném sáčku buď při pokojové teplotě nebo v chladničce (2-30 °C). Test je stabilní do data exspirace vytištěného na zataveném obalu. Testovací kazeta musí zůstat až do použití v uzavřeném sáčku. **NEZAMRAZUJTE.**

**OPATŘENÍ**

* Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
* Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens. Během testování dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků.
* Při testování vzorků používejte jednorázové rukavice a ochranu očí.
* Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.
* Testovací kazetu vyjměte z obalu až těsně před použitím.
* Testovací sadu znovu nepoužívejte.
* Nemíchejte komponenty z různých šarží a různých produktů.

**MATERIÁLY**

**Dodávané materiály**

• Testovací kazety • Kapátka • Plastové zkumavky s pufrem

• Tampóny • Návod k použití

**Potřebný materiál, který není součástí dodávky**

• Stopky

**NÁVOD K POUŽITÍ**

**Před testováním nechte testovací kazetu, vzorek, pufr a/nebo kontroly vytemperovat na pokojovou teplotu (15-30 °C).**

1. Odeberte psí výkaly nebo zvratky pomocí tampónu z řitního otvoru nebo ze země. Množství fekálního stěru je následující:

棉签取样图

**1 Nestačí**

**2 Dobrý**

**3 Dobrý**

**4 Příliš mnoho**

2. Vložte mokrý tampon do zkumavky s pufrem dodávané se soupravou. Protřepejte a protřepejte, abyste zajistili dostatečnou extrakci vzorku.

3. Umístěte testovací kazetu na čistý a rovný povrch. Držte kapátko svisle a **přeneste 3 kapky extrahovaného vzorku** (přibližně 120 μl) do každé jamky na vzorek testovací kazety, poté spusťte stopky. Viz obrázek výše.

4. **Odečtěte výsledek za 5-10 minut**.

Neinterpretujte výsledky po 15 minutách.



**INTERPRETACE VÝSLEDKŮ**

**Pozitivní:** Přítomnost C linie i T linie, bez ohledu na to, zda je T linie silná nebo slabá.

**Negativní:** Objeví se pouze čistá linie C.

**Neplatné:** V zóně C se neobjeví žádná barevná čára, bez ohledu na přítomnost linie T.

**OMEZENÍ**

Rychlá testovací kazeta CPV+CCV+ Giardia Lamblia Antigen Combo je určena pro použití *in vitro* pouze u psů. Všechny výsledky by měly být zváženy s dalšími klinickými informacemi dostupnými od veterinárního lékaře. Pro potvrzení výsledků se doporučují konfirmační metody, jako je PCR a mikroskopie.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rejstřík symbolů** | | | | | | | | |
| 说明: E:\alltest\PI图\PI.wmf | Přečtěte si návod k použití nebo si přečtěte elektronický návod k použití |  | 说明: E:\alltest\PI图\test per kit.wmf | Počet testů  v sadě |  | 说明: E:\alltest\PI图\2-30 ℃.wmf | Skladujte při teplotě  2-30 °C |
| 说明: E:\alltest\PI图\IVD.wmf | Diagnostická sada  *in vitro* |  | 说明: E:\alltest\PI图\lot.wmf | Číslo šarže |  | 说明: E:\alltest\PI图\REF.wmf | Katalogové číslo |
| 说明: E:\alltest\PI图\cation.wmf | Pozor |  | 说明: E:\alltest\PI图\EXP.wmf | Exspirace |  | 说明: E:\alltest\PI图\do not reuse.wmf | Nepoužívejte opakovaně |
| 说明: E:\alltest\PI图\损坏不可使用.wmf | Nepoužívejte, pokud je obal poškozený |  |  | Výrobce |  |  |  |





