****

**FIV Antibody + FeLV Antigen Combo Rapid Test Cassette**

**Kombinovaný rychlotest**

**(plná krev/sérum/plazma)**

**Návod k použití**

|  |  |
| --- | --- |
| **REF VIIE-425** | **Čeština** |
|  |  |

**ÚČEL POUŽITÍ**

Kombinovaná rychlá testovací kazeta FIV Antibody+FeLV Antigen (plná krev/sérum/plazma) je kazeta pro diferenciální diagnostiku přítomnosti protilátky proti kočičí imunodeficienci a antigenu viru kočičí leukémie v celé kočičí krvi nebo séru a plazmě.

Pouze pro veterinární použití.

**PRINCIP**

Kombinovaná rychlá testovací kazeta FIV Antibody + FeLV Antigen je laterální průtokový imunochromatografický test založený na sendvičovém formátu. Testovací kazeta má dvě testovací okna. Každé testovací okno má neviditelnou T (testovací) zónu a C (kontrolní) zónu. Když je vzorek nanesen do jamek pro vzorky na kazetě, kapalina bude laterálně vzlínat na povrch testovacího proužku. Pokud je ve vzorku dostatek protilátky proti kočičí imunodeficienci nebo antigenu viru kočičí leukémie, v příslušném testovacím okénku se objeví viditelná T linie. Po nanesení vzorku by se vždy měla objevit linie C, která označuje platný výsledek. Tímto způsobem může kazeta přesně indikovat přítomnost protilátky proti kočičí imunodeficienci nebo antigenu viru kočičí leukémie ve vzorku.

**SKLADOVÁNÍ A STABILITA**

Uchovávejte zabalené v uzavřeném sáčku buď při pokojové teplotě nebo v chladu (2-30 °C). Test je stabilní do data exspirace vytištěného na uzavřeném obalu. Testovací kazeta musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. **NEZAMRAZUJTE.**

**UPOZORNĚNÍ**

* Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
* Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens. Během testování dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků.
* Při testování vzorků používejte jednorázové rukavice a ochranu očí.
* Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.
* Testovací kazetu vyjměte z obalu až těsně před použitím.
* Nepoužívejte testovací sadu opakovaně.
* Nemíchejte komponenty z různých šarží a různých produktů.

**MATERIÁLY**

**Dodávané materiály**

• Testovací kazety • Pufr

• Kapátka • Návod k použití

**Potřebný materiál, který není součástí dodávky**

• Stopky • Nádoby na vzorky

• Centrifuga

**NÁVOD K POUŽITÍ**

**Před testováním nechte testovací kazetu, vzorek, pufr vytemperovat na pokojovou teplotou (15-30 °C).**

1. Odeberte kočce čerstvou plnou krev nebo co nejdříve oddělte sérum nebo plazmu od krve, abyste se vyhnuli hemolýze. Používejte pouze čiré, nehemolyzované vzorky. Nenechávejte vzorky při pokojové teplotě po delší dobu. Vzorky séra a plazmy mohou být skladovány při teplotě 2-8 °C po dobu až 3 dnů. Pro dlouhodobé skladování by měly být vzorky séra a plazmy uchovávány pod -20 °C. Nezamrazujte vzorky plné krve.
2. Umístěte testovací kazetu na čistý a rovný povrch.
3. Držte kapátko svisle apřeneste **1 kapku vzorku** (přibližně 25 μl) do každé z jamek pro vzorky a ihned **přidejte 2 kapky pufru** (přibližně 80 μl) do každé jamky pro vzorek, poté spusťte stopky. Viz obrázek níže.
4. **Výsledek odečtěte za 5-10 minut**. Neinterpretujte výsledky po 15 minutách.

5-10 minut

**INTERPRETACE VÝSLEDKŮ**

**Pozitivní:** Přítomnost linie C i linie T, bez ohledu na to, zda je linie

T jasná nebo nejasná.

**Negativní:** Objeví se pouze čistá linie C.

**Neplatný:** V zóně C se neobjeví žádná barevná linie, bez ohledu na to, zda se objeví linie T.

**OMEZENÍ**

Kombinovaná rychlá testovací kazeta je určena pouze pro veterinární diagnostiku. Všechny výsledky by měly být zváženy s dalšími klinickými informacemi dostupnými od veterinárního lékaře. Pro potvrzení výsledků se doporučují konfirmační metody, jako je PCR nebo ELISA.

|  |
| --- |
| **Rejstřík symbolů** |
|  | Prostudujte si pokyny k použití |  |  | Počet testů v sadě |  |  | Nepoužívejte opakovaně |
|  | Výrobce |  |  | Exspirace |  |  | Katalogové číslo |
|  | Skladujte při teplotě 2-30°C |  |  | Číslo šarže |  | 说明: 说明: 说明: 说明: damage | Nepoužívejte, pokud je obal poškozený |

******

**Dovozce do EU**

DIALAB GmbH

IZ-NOE Sued,Hondastrasse obj.M55

Wiener Neudorf

2351 Austria

**Držitel rozhodnutí o schválení a distributor v ČR:**

Samohýl group a. s.

Smetanova 1058

512 51 Lomnice nad Popelkou