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PŘÍBALOVÁ INFORMACE

KVP ParvoPro – KVP Saf-T-Test

Testovací sada na detekci antigenu psího parvoviru ve vzorcích trusu.
Pouze pro použití u zvířat. Veterinární přípravek.

Informace
Psí parvoviróza (CPV) je infekční onemocnění psů. CPV je vysoce nakažlivé onemocnění charakterizované průjmem, který je často krvavý. Je způsobeno patogenem zvaným psí parvovirus. Nejčastější formou onemocnění je enteritida. CPV enteritida je charakterizována zvracením, průjmem, dehydratací, tmavou nebo krvavou stolicí a v závažných případech horečkou a sníženým počtem bílých krvinek. Současné vakcinace pomohly omezit šíření tohoto onemocnění, přesto se někteří psi stále mohou nakazit CPV. Většina případů se vyskytuje u psů mladších 6 měsíců věku, přičemž nejzávažnější případy jsou pozorovány u štěňat mladších 12 týdnů.

Princip testu
Jedná se o rychlý (10 minut) test založený na detekci specifických antigenů psího parvoviru ve vzorcích psích výkalů. Test využívá senzibilizované částice zlata, které se vážou na tento antigen a v se v testovací linii. Hromadění tohoto komplexu částice zlato/antigen v oblasti testovací linie vytváří viditelný proužek (linii), který lze vizuálně odečíst. Druhá kontrolní linie potvrzuje, že test byl proveden správně.

Varianty balení (Kit Configurations)
· Sada s 5, 10, 15 nebo 30 testy

Obsah balení
· Testovací kazety: 5, 10, 15 nebo 30 jednotlivě balených testovacích zařízení se sušidlem
· Ředicí pufr vzorku: 5, 10, 15 nebo 30 zkumavek obsahujících 1 ml ředicího pufru
· Pipety: 5, 10, 15 nebo 30 ks
· Odběrové tampony: 5, 10, 15 nebo 30 ks
· Návod k použití: 1 ks

Upozornění
· Použijte test před datem exspirace uvedeným na soupravě.
· Skladujte při teplotě 2–30 °C. 
· Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
· Před použitím nechte soupravu vytemperovat na pokojovou teplotu (15–30 °C).
· Sáček s testem otevřete bezprostředně před použitím.
· Test provádějte na rovném vodorovném povrchu. 
· Při přidávání reagencií držte pipetu svisle nad testovacím okénkem.
· Nedotýkejte se bílé plochy s membránou – mohlo by dojít k jejímu poškození a neplatnému výsledku.
· Přidejte pouze správné množství naředěného vzorku stolice.
· Ředicí pufr obsahuje azid sodný jako konzervační látku.
· Vzorky nekoncentrujte.

Citlivost / Specificita
Ve srovnání s metodou hemaglutinační inhibice (HI):
1. Citlivost: 100 %
2. Specificita: 99 %

Postup testu
1. Ponechejte obsah sady a vzorky při pokojové teplotě (15–30 °C).
2. Vyjměte testovací kazetu z fóliového sáčku a položte ji na rovný, vodorovný povrch.
3. Naneste tenkou vrstvu vzorku stolice na špičku odběrového tamponu a důkladně jej promíchejte ve zkumavce obsahující 1 ml ředicího pufru. Přitlačte tampon ke stěnám zkumavky, abyste vypustili co nejvíce tekutiny.
4. Vzorek důkladně promíchejte vortexem nebo pomocí pipety několikrát nasátím a vypuštěním.
5. Pomocí přiložené pipety přidejte 4 kapky nebo 200 μl naředěného vzorku do testovacího okénka.
6. Nastavte stopky na 10 minut po přidání vzorku.
7. Po uplynutí 10 minut výsledek odečtěte.
Poznámka: Pokud není pozorován tok vzorku, připravte nový vzorek s tenčí vrstvou stolice a použijte nové testovací zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Neodchylujte se od výše uvedeného postupu. Odchylky mohou ovlivnit výkon testu a výsledky.

Odečítání výsledků
Držte test v přiměřené vzdálenosti od očí při dostatečném osvětlení tak, aby byly linie jasně viditelné.

Interpretace výsledků
POZITIVNÍ:
Jakákoli viditelná linie v testovací oblasti spolu s kontrolní linií znamená přítomnost specifických antigenů psího parvoviru ve vzorku.
NEGATIVNÍ:
Viditelná je pouze kontrolní linie. To znamená, že antigeny psího parvoviru nejsou ve vzorku přítomny nebo jsou přítomny pod detekčním limitem testu.
NEPLATNÝ TEST:
[bookmark: _GoBack]Pokud se v kazetovém okénku neobjeví žádná linie, nebo pokud je viditelná pouze testovací linie bez kontrolní, je výsledek neplatný. Test je nutné opakovat.
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KVP AH Europe s.r.o, Ke Zvoli 783, 252 41 Dolní Břežany, ČR
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