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PŘÍBALOVÁ INFORMACE

KVP GiardiaPro – KVP SAF-T-TEST
Pouze pro použití u zvířat.
Testovací sada na detekci antigenu Giardia spp. ve vzorcích trusu psů.

Informace 
Giardia je jednobuněčný prvok (protozoon), který parazituje v tenkém střevě zvířat, včetně lidí, koček a psů. Parazit je rozšířen celosvětově a patří mezi nejčastěji identifikované příčiny chronických gastrointestinálních infekcí.
Giardia se přenáší pozřením cystické formy organismu. Po vstupu do hostitele cysta praská a uvolňuje trofozoit, který se množí v tenkém střevě a způsobuje klinické příznaky. Při průchodu střevem se některé trofozoity opět mění v cysty a jsou vylučovány trusem, čímž se uzavírá životní cyklus parazita.
Infekce Giardia jsou často bezpříznakové. Pokud se příznaky objeví, typicky zahrnují akutní, intermitentní nebo chronický průjem. Infikovaná zvířata jsou náchylnější k dehydrataci v důsledku poruch ve střevech. Protože i bezpříznaková zvířata mohou šířit infekci, je důležité infikovaná zvířata identifikovat a léčit. Jak symptomatické, tak asymptomatické infekce lze detekovat imunologickými metodami, které zachycují specifický protein Giardia vylučovaný ve stolici.

Princip testu
Jedná se o rychlý (10 minut) test založený na detekci specifických antigenů Giardia ve vzorcích psích výkalů. Test využívá senzibilizované částice zlata, které se vážou na antigen a ukládají se v testovací linii. Nahromadění komplexu zlato/antigen v oblasti testovací linie vytváří viditelný proužek (linii), který lze vizuálně odečíst. Druhá kontrolní linie potvrzuje, že test byl proveden správně.

Varianty balení
· Sada s 5, 10, 15 nebo 30 testy

Obsah balení
· Testovací kazety: 5, 10, 15 nebo 30 jednotlivě balených zařízení
· Ředicí pufr vzorku: 5, 10, 15 nebo 30 zkumavek obsahujících 1 ml ředicího pufru (obsahuje azid sodný jako konzervační látku)
· Pipety: 5, 10, 15 nebo 30 ks
· Odběrové tampony: 5, 10, 15 nebo 30 ks
· Návod k použití: 1 ks

Upozornění
· Použijte test před datem exspirace uvedeným na obalu.
· Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
· Skladujte při teplotě 2–30 °C.
· Před použitím nechte soupravu vytemperovat na pokojovou teplotu (15–30 °C).
· Sáček s testem otevřete bezprostředně před použitím.
· Test provádějte na rovném vodorovném povrchu. 
· Při přidávání reagencií držte pipetu svisle nad testovacím okénkem.
· Nedotýkejte se bílé plochy s membránou – mohlo by dojít k jejímu poškození a neplatnému výsledku.
· Přidejte pouze správné množství naředěného vzorku stolice.
· Vzorky nekoncentrujte.

Postup testu
1. Ponechejte obsah sady a vzorky při pokojové teplotě (15–30 °C).
2. Vyjměte kazetu z fóliového sáčku a položte ji na rovný, vodorovný povrch.
3. Naneste tenkou vrstvu vzorku stolice na špičku odběrového tamponu a důkladně jej promíchejte ve zkumavce obsahující 1 ml ředicího pufru. Přitlačte tampon ke stěnám zkumavky, abyste vytlačili co nejvíce tekutiny.
4. Vzorek důkladně promíchejte vortexem nebo pomocí přenosové pipety několikrát nasátím a vypuštěním.
5. Pomocí přiložené pipety přidejte 4 kapky nebo 200 μl naředěného vzorku do testovacího okénka.
6. Nastavte stopky na 10 minut po přidání vzorku.
7. Po uplynutí 10 minut výsledek odečtěte.
Poznámka: Pokud není pozorován tok vzorku, připravte nový vzorek s tenčí vrstvou stolice a použijte nové testovací zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Neodchylujte se od výše uvedeného postupu. Odchylky mohou ovlivnit výkon testu a výsledky.

Odečítání výsledků
Držte test v přiměřené vzdálenosti od očí při dostatečném osvětlení tak, aby byly linie jasně viditelné.

Interpretace výsledků
POZITIVNÍ:
Jakákoli viditelná linie v testovací oblasti spolu s kontrolní linií znamená přítomnost specifických antigenů Giardia ve vzorku.
NEGATIVNÍ:
Viditelná je pouze kontrolní linie. To znamená, že antigeny Giardia nejsou ve vzorku přítomny nebo jsou přítomny pod detekčním limitem testu.
NEPLATNÝ TEST:
[bookmark: _GoBack]Pokud se v okénku kazety neobjeví žádná linie, nebo pokud je viditelná pouze testovací linie bez kontrolní, je výsledek neplatný. Test je nutné opakovat.
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