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PŘÍBALOVÁ INFORMACE

KVP FELV FIV PRO – KVP SAF-T-TEST
Testovací sada na detekci antigenu viru leukémie koček (FeLV) a protilátek proti viru imunodeficience koček (FIV).
Pouze pro použití u zvířat. Veterinární přípravek.

INFORMACE 
Test FeLV/FIV pro detekci viru leukémie koček (FeLV) a viru kočičí imunodeficience (FIV) v plné krvi, séru nebo plazmě kočky.

Princip testu
KVP FeLV Ag / FIV Ab Combo Test je sendvičový laterální imunochromatografický test, určený pro rychlou a kvalitativní detekci antigenu viru leukémie koček (FeLV Ag) a protilátek proti viru kočičí imunodeficience (FIV Ab) v krvi kočky.
Testovací kazeta má testovací okénko obsahující neviditelnou zónu T (test) a zónu C (kontrola). Po nanesení vzorku do jamky zařízení činidlo laterálně proudí po povrchu testovacího proužku. Pokud je ve vzorku dostatečné množství antigenu FeLV nebo protilátek FIV, objeví se viditelný proužek T. Proužek C se musí vždy objevit po nanesení vzorku, což znamená platný výsledek. Tímto způsobem může zařízení přesně indikovat přítomnost antigenu FeLV nebo protilátek FIV ve vzorku.

Obsah balení
· Testovací zařízení FeLV Ag / FIV Ab: 10 ks (5, 15, 30 ks)
· Jednorázová kapátka: 10 ks (5, 15, 30 ks)
· EDTA zkumavky pro odběr krve: 10 ks (5, 15, 30 ks)
· Lahvička s pufrem pro FeLV: 1 ks
· Lahvička s pufrem pro FIV: 1 ks
· Návod k použití: 1 ks

Upozornění
· Pro dosažení nejlepších výsledků přísně dodržujte tyto pokyny.
· Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
· Před použitím zkontrolujte datum exspirace uvedené na fóliovém sáčku. Nepoužívejte test po uplynutí doby použitelnosti.
· Nevyjímejte test z fóliového sáčku, dokud nejste připraveni jej použít, protože nadměrné vystavení vzduchu a vlhkosti jej může ovlivnit. Veškeré manipulace dokončete do 10 minut po otevření sáčku.
· Všechny testovací součásti (kazeta, kapátko, pufr a EDTA zkumavka) jsou určeny k jednorázovému použití. Nepoužívejte opakovaně. 
· Po dokončení testu správně zlikvidujte vzorky a testy v souladu se správnou laboratorní praxí (GLP).
· Po nanesení vzorku do jamky nepohybujte testovacím proužkem, aby nedošlo k narušení výsledku.
· Komponenty této sady byly kontrolovány z hlediska kvality jako jedna šarže. Nemíchejte komponenty z různých šarží.

Postup testu
· Vyjměte z krabičky uzavřený sáček, lahvičku s pufrem a EDTA zkumavku.
· Vyjměte testovací kazetu z fóliového sáčku a položte ji vodorovně na čistý povrch.
· Připravte vzorek – plnou krev, sérum nebo plazmu (po centrifugaci z EDTA zkumavky).
· Pomocí jednorázového kapátka přidejte 1 kapku (20 μl) vzorku a ihned přidejte 4 kapky (100 μl) příslušného pufru FeLV nebo FIV do odpovídající jamky.
· Vyhodnoťte výsledek po 5–10 minutách. Po 10 minutách již výsledek nečtěte.
[bookmark: _GoBack]UPOZORNĚNÍ: Neodchylujte se od výše uvedeného postupu. Odchylky mohou ovlivnit výkon testu a výsledky.

Vzorek séra
1. Odeberte vzorek a centrifugujte.
2. Odeberte čiré sérum (nepoužívejte hemolyzované vzorky) (A).
3. Přidejte 1 kapku séra (B).
4. Přidejte 4 kapky pufru FeLV a FIV (C) a vyčkejte 5–10 minut (D).

Vzorek plné krve nebo plazmy
1. Odeberte vzorek do EDTA zkumavky.
2. Odeberte krev nebo plazmu (A).
3. Přidejte 1 kapku krve nebo plazmy (B).
4. Přidejte 4 kapky pufru FeLV a FIV (C) a vyčkejte 5–10 minut (D).
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Odečítání výsledků
Držte test v přiměřené vzdálenosti od očí při dostatečném osvětlení tak, aby byly proužky jasně viditelné.

Interpretace výsledků
POZITIVNÍ: Přítomnost proužků C i T, bez ohledu na to, zda je proužek T výrazný nebo slabý.
NEGATIVNÍ: Objeví se pouze proužek C.
NEPLATNÝ TEST: V oblasti C se neobjeví žádný proužek, bez ohledu na přítomnost proužku T.

Citlivost / Specificita
· Citlivost (FeLV): 98 %
· Specificita (FeLV): 99 %
· Citlivost (FIV): 98 %
· Specificita (FIV): 97 %

Skladování
1. Skladujte při teplotě 2–30 °C. NEZMRAZUJTE. Pokud byly testy skladovány v chladu, ponechte je před použitím 15–30 minut při pokojové teplotě.
2. Neskladujte test na přímém slunečním světle.
3. Testovací sady jsou stabilní do data exspirace (24 měsíců) uvedeného na fóliovém sáčku.


Omezení
Test je určen pouze pro veterinární použití a in vitro diagnostiku. Nelze zcela vyloučit možnost falešně negativních nebo falešně pozitivních výsledků způsobených různými faktory. Kromě výsledků testu by veterinární lékaři měli při stanovení definitivní diagnózy zohlednit také klinické informace a další laboratorní diagnostické metody.

Dovozce a držitel rozhodnutí o schválení: 
KVP AH Europe s.r.o., Ke Zvoli 783, Dolní Břežany, ČR

Výrobce:
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